中国科学院生物物理所动物实验设备

招标文件

(编号IBP2011  )

二零一一年一月十四日

# 第一部分  投标邀请函

中国科学院生物物理所动物实验设备招标，欢迎资格合格的制造商参加投标。

1、招标编号：IBP2011001

2、货物要求：见“技术说明”。

3、标书免费。

4、购买标书和投标地点：生物物理研究所

5、投标截止及开标时间：2011年1月24日（星期一）上午9时整。

6、开标地点：5215会议室

7、联系人：韩玉刚  联系电话：64888442

8、传真：64888442

9、经评标小组评定后,招标方将通知中标单位，招标方不再向未中标单位做任何解释，并且不退还投标文件。

# 第二部分  招标项目要求

- 本次招标采购的项目为中国科学院生物物理所动物实验设备，包括设计和安装。

- 投标人要求具有独立法人资格，投标人要有良好的商业信誉、较强的经营实力及完善的售后服务体系。

- 投标人中标后要根据标书内容和相关要求制作详细的设计方案。

- 投标人应对各项目招标货物清单中的货物按项目进行投标，不得拆包投标。

- 供货合同由中标人凭招标人签发的《中标通知书》7日内与采购人签订。

- 投标人必须由法人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评委询问，并予以解答。

# 第三部分  投标人须知

一、招标文件说明

招标文件用以阐明采购货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

1  投标邀请函

2  货物需求一览表

3  招标项目要求

- 投标人须知

- 主要货物及技术说明

6  投标保证金5000元。

第四部分  主要货物及技术说明

| 名称 | 数量 | 规格及技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 小鼠单面独立通气笼IVC | 8套 | 1、小鼠单面挂式架，8层x7笼=56笼，304不锈钢，耐酸碱； 2、聚砜PSU塑料笼盒，淡黄透明色，耐酸、耐碱、耐131℃30分钟连续200次以上高压灭菌不变形，品质保证3年以上； 3、笼盒盖带进排风阀，滤膜、生命气窗，卡片座及搭扣等附件，笼盒密封性好，无泄漏； 4、不锈钢网盖，304不锈钢丝，表面经电化抛光处理后色泽均匀光亮； 5、200ml饮水瓶，方型，聚碳酸脂PC塑料瓶、硅胶密封圈，可高压灭菌；304不锈钢瓶盖与饮水管为一体铆接，不滴漏； 6、智能型主机（置于笼架顶部） 6.1低噪音风机，可长时间连续运转； - 无隔板高效过滤器，过滤效率≥99.99% ； - 分自动和手动变频2个运行模式，自动运行时可智能化控制笼盒内压力； - 液晶触摸屏可显示压差、温度、湿度、换气次数、运行时间等参数； - 系统带停电故障报警及温湿度压力等指标超限报警； - 配电话拨号报价器，可实现远程报警； 7、技术指标： 项 目; 指 标. 电源; AC220V/50Hz. 功率; 300W. 换气次数，次/h; ≥50. 气流速度，m/s; 0.1-0.2. 笼盒内外压差，Pa; ≥10. 空气洁净度，级; 100. 菌下落数，个/皿; 0. 噪声，dB(A); ≤55. |
| 小鼠双面独立通气笼IVC | 5套 | 1、小鼠双面挂式架，8层x7笼x2面=112笼，304不锈钢，耐酸碱； 2、聚砜PSU塑料笼盒，淡黄透明色，耐酸、耐碱、耐131℃30分钟200次以上高压灭菌不变形； 3、笼盒盖带进排风阀，滤膜、生命气窗，卡片座及搭扣等附件，笼盒密封性好，无泄漏； 4、不锈钢网盖，不锈钢丝，表面经电化抛光处理后色泽均匀光亮； 5、250ml饮水瓶，方型，聚碳酸脂PC塑料瓶、硅胶密封圈，可高压灭菌；304不锈钢瓶盖与饮水管为一体铆接，不滴漏； 6、智能型主机（置于笼架顶部） 6.1低噪音风机，可长时间连续运转； - 无隔板高效过滤器，过滤效率≥99.99% ； - 分自动和手动变频2个运行模式，自动运行时可智能化控制笼盒内压力； - 液晶触摸屏可显示压差、温度、湿度、换气次数、运行时间等参数； - 系统带停电故障报警及温湿度压力等指标超限报警； - 配电话拨号报价器，可实现远程报警； 7、技术指标： 项 目; 指 标. 电源; AC220V/50Hz. 功率; 300W. 换气次数，次/h; ≥50. 气流速度，m/s; 0.1 -0.2. 笼盒内外压差，Pa; ≥10. 空气洁净度，级; 100. 菌下落数，个/皿; 0. 噪声，dB(A); ≤55. |
| 备用笼具 | 620套 | 1、 笼盒规格：聚砜PSU塑料,淡黄透明色，耐酸、耐碱、耐131℃30分钟200次以上高压灭菌不变形； 2、笼盒盖带进排风阀，滤膜、生命气窗，卡片座及搭扣等附件，笼盒密封性好，无泄漏； 4、不锈钢网盖，不锈钢丝，表面经电化抛光处理后色泽均匀光亮； 5、250ml饮水瓶，方型，聚碳酸脂PC塑料瓶、硅胶密封圈，可高压灭菌；不锈钢瓶盖与饮水管为一体铆接，不滴漏； |
| 运输车 | 6 | 304不锈钢，规格：1.12*0.5*0.8m,板材厚度：2mm，四面带护栏。4台； 304不锈钢，规格：1.12*0.5*0.8m, 板材厚度：2mm，双层。2台。 |
| 铁牌 | 1150 | 304不锈钢，规格：102cm*80cm,板材厚度1mm。 |
| 生物安全柜 | 3 | ● 垂直层流负压设计，符合Class II Type A2 国际标准设计(70% 内循环，30% 外排)。 ● 水平风速 (进风风速) 105 ± 5fpm。 ● 垂直风速 (排风风速) 55 ± 5fpm。 ● 柜体内部为不锈钢无接缝圆角结构，光滑可移动盘状工作台面，易于清洗和保养。 ● 负压设计，所有通过污染空气的正压管道周围均围绕负压通风系统，如果泄漏发生，负压将捕捉污染空气，减少泄漏的可能。 ● 拥有Air-Wave 进气系统，最大限度地降低进气阻力，获得最佳的防污染性能，保持层流风速均匀，延长HEPA过滤器寿命，减低气流噪音。 ● 拥有Reserve-Air 二级气流设计，即使操作者操作不慎造成进气板局部堵塞，也会维持安全垂直层流。 ● 符合人体工程学设计的前格栅，保证使用者长时间操作不会感觉疲劳。 ● 电压补偿式速度控制，即使外部工作电压出现波动，也会保证风机工作电压的稳定。 ● 全封闭的厚防紫外安玻璃悬窗，可轻松上下拉动玻璃悬窗，倾角斜面设计的玻璃悬窗需要防止眩光产生，影响操作。 ● 工作面以上安装一个/ 两个伺服装置，为操作空间及操作便捷提供最佳位置。 ● 玻璃悬窗安全报警系统，当玻璃悬窗安全高度时，或在无人操作时玻璃悬窗未完全闭合，有视/ 听报警系统并设有静音开关。 ● 玻璃悬窗快达到安全高度时，具有触觉感应。 ● 玻璃悬窗护罩、排气罩均有橙色安全示警。 ● 只有当风机和荧光灯关闭，玻璃悬窗闭合时，互锁的紫外灯才能启动工作。 ● 压力指示计安装在柜体内部，视力可极，操作者可随时观测安全压力范围。 ● 双电源插座设计，故障时可断电保护。 ● 两层滤过率为99.99%HEPA 的滤膜。 ● 荧光照明灯，采用电子式稳压器直接启动，无闪烁。透明外罩，易于保养维护，无污染。 ● 通过NSF(国际卫生设备生产制作标准制定及相应资格)认证及CE 认证。 |
| UPS | 13 | 山特C1KS 功率 1KVA 4小时 |
| 运输车 | 1 | 凤凰牌（带车棚） |
|  | 1 | 三枪 |
| 洗衣机 | 1 | 西门子WM12S461TI |
| 物品架 | 8 | 1700*400*1600cm（5层） |
| 工作台 | 2 | 1、4000x5000L形台面，型号为Lx750x850mm，带人位； 2、台面12.7mm厚实芯理化板； 3、柜体采用1.0mm冷轧钢板、经酸洗磷化，环氧树脂喷塑处理； 4、三节承重滑轨及定位铰链； 5、试剂架：1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，12mm厚磨砂玻璃层板，四周车边处理，边缘配不锈钢管防止试剂瓶跌落； 6、拉手：不锈钢亚光拉手或优质PVC扣手。 7、钢架尺寸40*60mm，含前顶梁、后托梁。 |

第五部分 相关要求

1、质保期和售后服务

自验收合格之日后，两年三包，五年免费保修。

(1)供方须对所售出的产品实行三包：产品的三包期限为两年：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；

(2)五年免费保修：供方所售出的产品发生一般质量问题，应对所售出的产品承诺五年免费保修，在五年免费保修期内，供方应负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

(3)供方确保对使用方提出的保修等质量信息，做到1小时内电话响应。

(4)供方确保对使用方提出的保修等质量信息，做到24小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。

(5)企业应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小时服务热线电话

本项内容中，必须提供定期巡检服务和五年保修期满后按优惠价格提供易损件。

（6）供方应承诺确保用户限定的产品供货日期和安装日期。

（7）供方应明确做出免费运输和免费安装服务承诺。

（8）供方应明确承诺为采购人提供免费设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上8条，企业需按顺序单列标题或专页做出承诺保证；三包期和免费保修期为对企业的基本要求。

2、交货    交货日期：合同签定之日后，30日内将货物安装交至用户指定地点。

交货地点：用户指定。

3、验收  全部货物交付使用后7日之内由用户方组织验收。

4、付款方式

合同签定之日后7个工作日内付合同总价款的50%, 货到指定地点验收合格后支付合同总价款的50%。

5 、履约保证金

中标方在合同签定后7日内，向买方提交合同总价款5%的履约保证金或保函，有效期为验收合格后一年。