多功能酶标仪
	招标文件条款号
	招标规格

	1.1
	工作条件及物理参数：

运行温度：15-48°C
电源：100–240VAC，50/60Hz (国际通用)

	1.2
	需要满足的功能：（1）光吸收定量检测，光吸收光谱扫描（需要光栅型分光器），基于光吸收的酶促反应动力学检测（需要进样器实时加样），基于光吸收的热聚集检测（需要控制温度达到48°C）；（2）荧光定量检测；（3）化学发光闪光检测（需要进样器实时加样），化学发光慢反应检测（发光强度和动力学检测）；（4）比色杯光程校正；（5）多通道2μl微量检测。

	2.1.
	光密度测读模式
波长范围  200-1000nm，波长1nm连续可调
带宽  <=4nm ， 波长准确度  ±2.0nm，波长重现性  ±0.2nm 

测读范围  0—4.0 OD，分辨率:0.001 OD           

	2.2
	荧光密度测读模式
EX：250—740nm， 可选择不同波长
PMT增益自动可调
顶读和底读功能

	2.3
	化学发光：全波长或选择波长测量
波长范围：250—740nm，
灵敏度： < 2 fg/well 的萤火虫荧光素酶（96孔板，顶部测读）
        相当于40 amol/well ATP

孔间干扰： < 0.3% （96/384孔板）
检测器：采用高灵敏度PMT，可以进行luciferase等高灵敏度的实验

	2.4
	具有多种震荡模式，震荡速度可调

能兼容多种孔板

	2.4
	进样器：1或2个（选配）
加样泵速度：100 – 400 μl / 秒

加样体积：3-300 μl （1μl 步进）,死体积：小于100 μl

	2.5
	认证：最好通过Promega DLReady，Invitrogen LanthaScreenTM，
BellBrooks Transcreener  FI / TR-FRET等在光吸收、荧光和化学发光检测的第三方认证。


