强磁场下的视听觉刺激呈现和记录系统需求参数
	序号
	货物名称
	数量

	1
	ViSaGe Control Unit 视觉刺激控制器
	1

	2
	ViSaGe Framestore (x4 PCI Express) 视觉刺激控制器图像输出卡
	1

	3
	Monitor - NEC FP2141SB 22 Colour CRT / Factory calibrated by CRS for use with ViSaGe （显示器）
	1

	4
	System - ColorCAL II Colorimeter（色度计）
	1

	5
	System - SpectroCAL MKII Spectroradiometer（光度计）
	1

	6
	Software - CRS Colour Toolbox for MATLAB Supplied free with SpectroCAL MKII（光度计软件）
	1

	7
	CB6 for ViSaGe 反应键
	1

	8
	System - BOLDscreen for Fmri（核磁共振仪专用液晶显示器）
	1

	9
	NoMoCo Pillow Support  foam pads and accompanying headstrap（核磁共振仪头固定器）
	1

	10
	System - LBB Audiofile （听觉研究用声发生器）
	1


能够工作在3T磁共振环境下的视觉刺激呈现和记录系统一套，要求包括：经过电磁屏蔽的能正常工作于磁体室内的液晶显示屏、工作在磁体室外的高刷新率CRT显示器、视听觉刺激呈现及同步的精确控制软硬件系统、行为反应记录装置、光度和色度校正仪及相应的软件。
1、核磁共振仪专用液晶显示器（Х1）
（1） 能放置在磁体腔口，无电磁干扰
（2） LCD显示
（3） 亮度不低于1000cd.m-2
（4） 显示器尺寸不小于24" 
（5） 视频信号输入分辨率不小于1920 x 1200，24 BIT
（6） 传输方式：光纤
2、视觉认知研究专用高性能彩色CRT显示器（Х1）
（1） 显示器尺寸不小于21" 
（2） 刷新频率不低于120Hz
3、视听觉刺激控制系统（Х1）
（1） 视觉输出和听觉输出的单独控制及实时同步

（2） 彩色显示色彩精度：不低于14位/色（RGB）
（3） 像素时钟不低于150 MHz
（4） 行扫频率不低于200kHz
（5） 最高帧频不低于300Hz

（6） 视频显示内存不少于256MB
（7） 输入信号输入/输出端口不低于16bit

（8） 具备立体眼镜连接端口
（9） 视听觉刺激的生成和控制软件，需提供MATLAB或Visual C++的开放接口。
4、光度计、色度计及相应软件（Х1）
（1） 光谱测量范围：380 nm ‑ 780 nm

（2） 波长分辨率不低于5 nm

（3） 测量参数范围：光谱辐射、亮度 、色度坐标、色温度
（4） 亮度测量范围： 2 ‑ 7×104 cd.m-2 

（5） 亮度精度： ± 2 % (@ 1000 cd.m-2 and 2856K)

（6） 亮度重现性： ± 1 %

（7） 色度精度：± 0.002 x, y (@ 2856K)

（8） 色度重现性： ± 0.0005 x, y

（9） CCT重现性：± 20 K (@ 2856 K)

（10） USB数据传输
5、应答反应键（Х1）
（1） 按键数量不少于6个
（2） 无线接收
6、核磁共振仪头固定器垫（Х1）
