放射流动检测器

- 工作条件

  - 见总则第4条。

  - 环境温度15 ~30C。

2  设备用途

2.1 用于高效液相色谱分离物质的在线检测。

2.2 对射线能量高的和低的两类核素均可检测。

3. 技术规格

3.1 工作原理 放射性物质经过高效液相色谱柱分离后，流出组分流经放射检测器，放射信号被检测器的信号捕获装置实时捕获，并通过工作站软件将信号虽时间的变化显示在屏幕上。对于低能量射线，则通过闪烁液把低能射线转化成荧光辐射，并记录萤光信号的强度随时间变化的过程。

3.2 主要性能：

3.2.1 对放射信号具有高的检测效率，对3H的检测效率高于60%，对14C的检测效率高于90%。

3.2.2 低本底，对于3H的本底小于4cpm，对于14C的本底小于1cpm。

3.2.3 具有两个输入和两个输出通道。可以同时检测两个检测检测器。

3.2.5 具有液闪泵，分液器，混合池，合放射废液阀。

3.2.6 具有泄露传感器和过压保护器。

3.2.7 能够和高效液相分析仪的软件控制系统匹配。

4 产品配置要求

4.1.1检测器主机一台，配备独立的工作站系统。

4.1.2 配备液闪检测池，Cerenkon检测池，125I专用检测池，钇硅酸盐填充的检测池，氟化钙填充的检测池各一套。

4.1.3 流动检测池包括5ul-2500ul的各种体积的配件一套；填充的检测池包括5ul-600ul 的各种规格一套；Cerenkon检测池包括10ul-500ul各一套。

4.1.4 仪器的说明书（纸质和电子版）各一套。

5. 技术文件：

5.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

5.2 提供有关专用附件、备件、专用工具、消耗器件或其他补充器件有关资料

6.技术服务：

6.1 设备安装调试（请参考总则第六条）

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.1.2 安装调试还应该将放射检测器的控制系统融合到高效液相色谱的控制系统中。

6.1.3每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2 保修期：提供3年或以上的全面免费维修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前一个月内买方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.3维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.订货数量：

1台

8.目的地：

北京， 一台

9.交货日期：

合同生效后3个月内。