分子杂交炉

- 工作条件

  - 见总则第4条。

  - 环境温度15 ~30C。

2  设备用途

2.1 核酸的杂交反应

2.2 具有对核酸和核酸的转印膜进行光交联功能

3. 技术规格

3.1 反应原理 待检测核酸样品经转印或其它方法被转移到尼龙膜上，经光交联反应使核酸分子固定，然后通过标记的核酸探针分子混合，经高温破坏使核酸的二级结构，再逐步降温到特定的温度孵育，使检测探针与被检核酸分子互补结合，而未结合的探针可被洗掉。经杂交反应的样品可用于其它仪器进行检测。

3.2 主要性能

3.2.1 操作温度范围：室温-99.9ºC

3.2.2 转速10-15rpm, 具有至少两种转动模式

3.2.3 温度控制精度：0.1C，温度均一性为0.1C。

3.2.4 光交联箱配备254 nm光交联仪，具有可编程计量光辐射强度程序。

3.2.5显示为LED显示。

3.3 产品配置要求

3.3.1反应仪主机一台，配套的旋转支架，每种模式支架一套，配套的杂交管1套（将支架的每一个位置放满）。

3.3.2仪器的说明书（纸质和电子版）各一套。

4. 技术文件：

4.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

4.2 提供有关专用附件、备件、专用工具、消耗器件或其他补充器件有关资料

5．技术服务：

5.1 设备安装调试（请参考总则第六条）

5.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

5.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

5.2 保修期：提供3年或以上的全面免费维修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前一个月内买方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.订货数量：

1台

7.目的地：

北京， 一台

8.交货日期：

合同生效后3个月内。