高效液相色谱分析仪

- 工作条件

  - 见总则第4条。

  - 环境温度15 ~30C。

2  设备用途

2.1 分离检测低丰度的小分子化合物，蛋白质以及核酸分子，提供测定小分子化合物，蛋白质，核酸分子鉴定的特征参数和含量的测定

2.2 具有兼容其它类型的检测器的功能，并具备将其它类型的检测器信号融入该高效液相色谱分析仪的信号检测系统的安装调试能力。

2.3  具有自动收集经高效液相色谱柱分离的组分，用于样品回收和制备。

3. 技术规格

3.1 检测原理 待检测样品经初步分离或直接加样到高效液相色谱柱上，经色谱柱分离后，流经样品检测池，通过特定波长的紫外吸收测定，以检测被检物质的量。

3.2 主要性能

3.2.1 操作温度范围：20-40ºC

3.2.2 具备四元梯度配液功能

3.2.3 检测器为双光路紫外检测器

3.2.4 色谱工作站能够同时采集、显示两个不同检测器的检测信号，各种信号数据可直接比对分析，

3.2.5 配备样品自动接收系统

3.3 检测参数

3.3.1 洗脱液混合泵系统提供的梯度混合范围为0-100%；梯度混合精密度0.2%，具有在线脱气功能。

3.2.2 泵系统提供的压力不低于39MPa，控制的流速范围:0.001-9.999ml/min,增量为0.001ml/min。流速精密度0.02min，具有标准的泄露传感器检测系统。

3.2.3 检测器可编程可变波长检测器；波长范围为190nm~600nm，波长准确度1nm，光谱带宽6nm，响应时间0.05~8s并可多档调节，噪音.3X10-6AU,漂移5X10-5AU/h, 具有波长自动校正功能和漏液自动传感器标准配置。

3.2.4色谱工作站提供基于WindowsNT/2000/XP的，全32位色谱工作站软件，简体中文版操作界面，带中文在线帮助系统和中文说明书，工作站能同时采集，显示两个不同检测器（紫外检测器和放射检测器）的检测信号输出，具备向导功能设置分析方法，谱图处理功能，定量分析功能（归一化法，外标法，内标法等），输出灵活多变的检测报告。

3.2.5 馏分收集器具有120个独立的收集组分，喷嘴移动时间0.1S，具有多种操作模式（可手动，可计算机自动控制），收集方法具有多种指标控制方法（时间，滴数，信号，容量等），使用温度为2~40ºC。

4. 产品配置要求：

4.1测量仪主机：配套电脑和显示器，组织器一个。

4.2适合主机要求的精密的不间断稳压电源

4.3专用控制及处理软件，系统恢复盘，基本附件启动包，操作说明书

4.4与分析仪配套的各主要类型的色谱柱各一套（C18反向柱，强阴离子交换柱，强阳离子交换柱）包括柱套和柱芯。

4.5 提供足够数量的高效液相色谱仪的管路配件，管路接头以及管路维修的工具包一套。

5. 技术文件：

5.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

5.2 提供有关专用附件、备件、专用工具、消耗器件或其他补充器件有关资料

6．技术服务：

6.1 设备安装调试（请参考总则第六条）

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2技术培训（请参考总则第八条）

6.2.1 在用户所在地进行1人，为期至少3天的免费培训，培训内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，常见故障的分析与基本维护。

6.3 保修期：提供3年或以上的全面免费维修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前一个月内买方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5 软、硬件升级：提供永久免费软件升级服务，卖方应优惠提供与之相关的硬件升级。

7.订货数量：

1台

8.目的地：

北京， 一台

9.交货日期：

合同生效后3个月内。