多标记微孔板检测系统技术规格

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多标记微孔板检测系统 | 1台 |

二、用途

多标记微孔板检测系统应用创新的filter-mirror光学模块和光栅混合设计，可实现除放射免疫技术之外的所有标记检测方法，提供高通量药物筛选、表观遗传学研究、激酶检测、报告基因检测、酶学检测、受体结合研究、分子相互作用检测等解决方案。

三、技术要求

1. 主要功能：可以加载可见/紫外吸收光、荧光、荧光偏振、时间分辨荧光、化学发光、AlphaScreen/AlphaLISA以及所有非放射性标记检测技术。

2. 可检测的板型：适用于所有1-3456孔微孔板，Petri dishes、slide、filter、Terasaki plates、PCR tubes都可以使用。

3. 光源系统：

3.1光吸收、荧光、荧光偏振、时间分辨荧光均选用高稳定性的短弧闪烁高能氙灯（Xenon short arc），光源光谱范围230-1100nm，不同的实验，选择不同的闪烁次数；AlphaScreen检测选用波长680nm专用激光光源。

3.2 多检测器系统：紫外、可见光检测采用光电二极管，检测波长230-1000nm；化学发光、荧光、荧光偏振和时间分辨荧光检测采用光电倍增管（PMT），红外敏感型，PMT温度恒定，降低背景噪音，波长范围230-850nm。

*3.3 光路系统：具有染料特异性滤光片+二向色镜+Mirror光路系统，可选配四光栅，波长范围是230 nm - 850 nm，带宽<8nm，波长分辨率可达0.1nm。

4. 创新性的模块化设计。各功能模块相对独立，可根据实验需要灵活组合，完成所需功能；也可据应用需要随时添加新模块，扩展系统功能。

5. 聚焦点调节功能，按照不同样品类型自由调整读数聚焦范围，对样品读数进行最佳化处理。

6. 温控系统：检测腔体的温度调节范围为室温+2℃到50℃，设置顶部温度高于底部温度1℃，保持液体不会被蒸发，同时PMT的检测温度恒定在25℃（软件操作界面必须有此项显示）

7. 荧光检测灵敏度

96孔板（200μl）：<0.8 fmol / 孔

384孔板（50μl）：<0.2 fmol / 孔

1536孔板（7.5μl）：<0.15 fmol / 孔

*8. 荧光偏振检测灵敏度（荧光素1 nM ,SD）：

96孔板：1 mP；384孔板：1 mP

*9. 时间分辨荧光检测（Europium，铕）灵敏度

96孔板（200μl）：<11amol/孔

384孔板（50μl）：<1 amol/孔

1536孔板（10μl）：< 0.5 amol/孔

10. 吸光度

检测范围为0-4OD

检测精度：<0.1% @2OD

11. 超灵敏化学发光（可升级）

96孔板（200μl）<5 amol ATP/孔

12. AlphaScreen（可升级）

<100amol 生物素化-LCK-P多肽（25μl/孔，384孔板）

13 检测速度

96孔板检测时间为6秒；

384孔板检测时间为10秒；

1536孔板检测时间为20秒。

14. 单孔多点检测，单一孔中最多可设到100个不同扫描点，便于检测单一样品孔的样品状况，避免细胞或样品在孔内分布不均匀导致的误差。

15. 振荡方式：线形、圆形、8字形三种振荡形式，三档速度可调，振幅、振荡时间可任意设定。

16. 双通道加样器(可升级)

16.1分液范围2-475 μl，步进1 μl

16.2分液速度100-500 μl /秒

16.3死体积500 μl（可通过泵回收）

16.4具有磁力搅拌和温控功能，软件控制磁力搅拌速度，温控最高可达60摄氏度，可用于细胞样品分液

17. 软件友好，易学易用。仪器检测的时候可以同步分析检测数据，也可以在检测后分析原先的检测数据，具备线性拟合、动力学、剂量效应等多种常用的数据计算、分析功能，结果以Excel、文本、图片多种格式输出。

四、技术服务要求

4.1设备安装调试

在用户指定的地点完成安装调试，并配合用户进行测试验收。

4.2 技术培训及服务

4.2.1完成设备现场安装调试和验收后，在用户所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

*4.2.2能够提供原厂配套的DELFIA和LANCE检测试剂、原厂AlphaScreen/AlphaLISA检测试剂耗材、定制表观遗传研究检测试剂开发服务，并由应用技术工程师提供分子间相互作用实验的现场操作培训以及后期新实验开发培训。

4.3质保期

整机保修1年，保修期自验收签字之日起计算。

4.4维修响应时间

接到维修通知后，4小时内作出响应，24小时内到场排除故障。