蛋白纯化系统技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白纯化系统 | 1台 |

二、技术要求

| 编号 | 名称 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站泵系统 | 1 | 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四柱塞，peek材质。 流速：≥10ml/min，可选缓冲液在线配置阀实现流速加倍。 *耐受压力：≥25MPa 。 *LED灯实时显示运行参数。 在线自动清洗。 *可选配其他泵头进行泵头互换升级。 |  |
| 2 | 混合器 | 1 | 电动高压搅拌混合，标配有高精度分析/半制备型混合器 |  |
| 3 | 层析控制系统 | 1 | 单点控制所有层析参数，实时监测层析数据。在线帮助功能，在线实验方法修正，允许网络打印及文件存储方法模板和方法编辑指南。 |  |
| 4 | 紫外检测器 | 1 | 280/254 nm 汞灯光源固定波长检测器，自动归零功能 流通池：Z-型分析/半制备流动池。 检测器检测灵敏度：0.0001AUFS。 |  |
| 5 | 电导检测器 | 1 | 电导检测器整合在UV模块中, 少延迟体积 电导检测范围：0.001－999.99mS/cm，满足任何条件下层析高离子强度检测分析要求，包括疏水，变性条件下盐酸胍等。 |  |
| 6 | 上样系统 | 1 | 模式：上样、进样和清洗3种模式。 可选大容量动态进样环或软件控制外接辅助泵进行重复进样。 软件可自动控制。 |  |
| 7 | 收集器 | 1 | 方形X、Y轴移动方式组分收集器。 可选配冰浴、20组分大体积收集。 管容量：可进行微孔板、Eppendorf管或其他离心管收集。 全时收集，液滴收集，时间窗口收集，自动峰收集（斜率/水平识别），时间窗加自动峰收集等多种收集模式；固定体积收集；电脑自动识别组份所在管位置。 |  |
| 8 | 管路接头及配件 | 1 | 层析架盘和层析柱架，各种层析柱接头各一套，管路系统：PEEK材质 |  |
| 9 | 整套设备、模块设计、扩展： | 1 | *即插即用型的模块设计，能够轻松的改变系统配置，可根据纯化实验的需要，可随时拓展系统的功能。 |  |

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

整机零部件保修两年，三年内维修免人工费用，终身维护。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，3小时内作出响应，24小时内到场排除故障