酶标仪技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1台 |

二、技术要求

2.1 波长选择：单色器

2.2 光源：内式氙灯

2.3 波长范围: 200 – 1000nm, 1nm 步进

2.4 读数范围：0 – 4Abs

2.5 宽带: ＜2.5nm

2.6 线性度@450nm：0 – 2.5Abs, ±2% (96孔板)

2.7 准确度@450nm：1.0% + 0.003Abs(0-2.0Abs)；2.0%（2.0-2.5Abs）

2.8 精确度@450nm：CV＜1.0%

2.9 检测速度（从A1回到A1）：96孔板6秒

2.10 振荡器：线性

2.11 光谱扫描速度：10秒，200-1000nm, 1nm步进

2.12 孵育：环境温度+4℃到45℃

2.13 仪器用户界面：彩屏；USB端口用于数据导出；USB端口用于连接外部打印机

2.14 电脑控制：通过USB连接的软件

2.15 电源电压：标准电压

2.16 最大功耗：不超过90W

2.17 省电模式功耗：＜5W

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。