光纤耦合激光器规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 561 nm光纤耦合激光器规格 | 1套 |

二、技术要求

2.1. 把激光耦合进入光纤输出；

2.2.提供控制接口(模拟或数字信号控制激光输出)，与现有成像控制系统兼容；

2.3. 耦合效率>65%;

2.4.提供热沉和激光器固定底座，方便实验操作和散热；

2.5.提供便捷的光强调节操作界面；

2.6. 具体参数，见下表：

| 波长范围 | 561 ± 2 nm，输出功率150 mW,配有光机附件和热沉 |
| --- | --- |
| 输出控制 | 可连续或脉冲输出，计算机软件调节控制输出功率 |
| 输出功率 | 150 mW |
| 功率稳定性 | < 2% （8小时内，温度波动± 3 °C时） |
| 传输模式 | TEM00 |
| 噪音水平 | <1% (峰-峰值20 Hz ~ 20 kHz) |
| M2 | ≤1.1 |
| 光斑出口直径 | 0.7 ±0.05 |
| 发散角 | <1.2 mrad |
| 偏振比 | 100:1 |
| 开机稳定时间 | < 5 分钟 |
| 脉冲触发控制 | 模拟信号、数字信号均可触发脉冲输出 |
| 使用寿命 | 1万小时 |
| 保质期 | 1年 |
| 光纤要求 | 单模保偏光纤(高能量耐受型) |
| 光纤输出接口 | FC |
| 偶合效率 | 高于65% |

2.7. 基本配制

激光头  1个(配热沉)

控制软件1套

激光驱动控制电源1 个

光纤耦合准直镜1个

高能量耐受型单模保偏光纤  1 根

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

保修12个月,终身维修。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。