冷冻纳米位移台技术参数

1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为80％的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源220V（±10％）/50Hz、气温摄氏0℃～＋40℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行，能够连续正常工作。

1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当转换插座。

1.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2.1  构建多自由度纳米扫描定位系统

3.1 单个位移器外形尺寸不大于24mm×24mm×32mm

*3.2 位移器采用无磁性材料加工，可以用于强磁场环境，工作最强环境磁场>12T

3.3 可用于真空环境，工作真空环境优于10-4mbar

*3.4 可用于极低温环境，工作环境温度可低于4K

*3.5 具备3个线性运动自由度，4K条件下行程不少于5mm

3.6 4K条件下线性运动调节精度达到1nm

3.7 在全部行程范围内，线性运动闭环反馈控制精度250nm

3.8 提供至少3个闭环控制单元，可以同时实现3个线性运动闭环控制

3.9低温下移动定位后电压可调回零，且位置保持不变

3.10所有的控制单元具备远程控制接口，可以通过计算机实现位移器的控制

3.11 免费提供位移器的控制驱动程序。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。