                显微镜低温恒温器系统技术参数和配置要求

（1）、显微镜恒温器要求
变温范围:3.5-475K(LHe) （4.2K以下需要泵抽）

振动幅度：优于15 nm 
位置漂移:  ±10 nm in 5 minutes 
备注：由于本实验的特殊性，要求显微镜恒温器的振动幅度和位置漂移尽可能小，所以生产商需要提供振动幅度和位置漂移的第三方测试数据支撑。

温度稳定性：优于50mK

环形热交换器
物镜到样品的最小距离：2.0mm 
6”恒温器腔体外径，特殊的顶盖设计方便将腔体设计成更大的真空腔，允许容纳多组纳米定位台和镜头
备注：需要使用容纳纳米定位台和lens的这种恒温器在国际一流期刊发表的论文作为支撑，在国内至少需要两个以上的成功案例。
使用液氮/液氦氦工作压力不超过5Psi

（2）高效制冷剂传输管线

带针阀的真空柔性液氦/液氮传输管线, 柔性部分长度为72”，插入杜瓦部分管脚长为56”
备注：为了充分利用液氦，插入杜瓦部分管脚长度不短于55"。

（3）高精度双通道控温仪

双输入通道，自动PID控制，RS-232C,GPIB,警报器和继电器
（4）无油分子泵组

分子泵抽速： 42L/s （氮气）

前级泵为无油膜片泵，抽速：1.2m3/hr
-泵组极限真空： <5×10-8mbar

带宽量程真空计（包括皮拉尼电阻规和冷阴极真空规管）

手动阀

2m长金属波纹管,两个三通和7个卡箍
（5）液氦罐

100升液氦罐，不锈钢结构，带可锁定脚轮和差分式液面计

复合压力表，减压阀，泄气阀，可连接3/8”或1/2” 液氦管线的快速接头 
静态日蒸发率1%

（6）液氮罐

50升液氮罐

带压力计、减压阀、加压阀和1/2”管线接头适配器

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。
   3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
