纯水超纯水一体机参数

1、工作条件：

1.1 环境温度：5-35℃

1.2 相对湿度： 20%-80%

1.3 电源： AC220V ± 10%, 50HZ

2、技术规格：

2.1使用一台独立的一体化智能系统, 以自来水作为进水，直接生产II级纯水和I级超纯水, 然后由独立的取水器供水

2.2纯水产水

2.2.1电阻率＞ 5 MΩ·cm＠25℃典型为10-15 MΩ·cm＠25℃

2.2.2总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb；

2.2.3产水储存于外置非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）、漏水监测器

2.2.4配置水箱自动清洁单元（内置紫外灯），有效降低纯水储存时的微生物滋生风险

2.3超纯水产水

2.3.1超纯水水质

电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃

总有机碳含量(TOC) < 5 ppb (μg/L)

直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml

细菌：＜ 0.1 CFU/ml；

热原：＜ 0.001EU/ml：

核糖核酸酶：<0.01 ng/ml

脱氧核糖核酸酶：<4pg/μl

2.3.2配置外置超滤柱，便于更换，无需清洗，避免污染，生产无热原、无DNA酶、无RNA酶的超纯水

2.3.3产水流速：0.05 - 2.0 L/min，速度可调。

2.3.4可定量取水，定量取水体积250 mL 到 60 L 之间，CV < 1%

2.4系统监控及主要纯化部件

2.4.1 *系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数低至0.01cm-1，温度灵敏度高达0.1℃, 采用同轴电极技术设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到德国PTB及中国计量院，投标文件需附原厂校验证书。

2.4.2*内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、185/254nm双波长紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，检测范围: 1-500 ppb，符合USP(§643)TOC系统适应性测试要求，投标文件需附原厂校验证书

2.4.3内置适应不同进水条件的多型号初纯化柱及适应不同终端应用的多型号精纯化柱，柱内填充有电子级离子交换树脂和镀银人造活性炭颗粒，投标文件需附原厂质量证书。

2.4.4内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率, 配置连续电流去离子模块、微生物污染抑制组件，有效避免微生物反向滋生。

2.4.5内置全程监控恒流式高回收率反渗透膜（RO膜），在水温7℃-35℃间均可保证达到系统标称产水速度，同时通过可调式废水回收流路设计实现高达66%的废水回收率。

2.4.6*纯水系统的RO模块前后各配置一个电导率计，有效监控进水及产水水质，需在产品公开印刷资料的流路图中体现。

2.4.7系统可有效监控进水、显示反渗透膜截留率、保障产水水质，具备三种清洗模式，自动提示氯洗，通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能。

2.4.8产品公开印刷资料的流路图中显示主机内置1个185/254nm双波长紫外灯、1个254nm紫外灯及1个独立TOC检测仪

2.4.9*产品公开印刷资料的流路图中显示独立式连续电流去离子（EDI）模块, 采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂有效去除微量离子和带电荷的有机物，具备阴极防结垢技术和连续电流抑菌技术，EDI模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块自动维护，无需化学再生或更换树脂，节约耗材，降低成本

2.4.10标配脚踏开关，将脚踏开关与取水器的底座连接实现脚踏式取水，避免交叉污染

2.5操作功能

2.5.1#配置网络化实验室仪器管理系统，可通过局域网登陆访问主机，并通过网页浏览器实现主机运行全过程监控，登陆方式分级管理，水质数据电子化签名保存以及整机维护图文动态指示信息，全面符合21 CFR part 11的电子化数据管理

2.5.2系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。

2.5.3系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置

2.5.4纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全

2.5.5 配置多个与主机分离的远程取水器，可控流速及定量取水，取水器可调高度和角度，适合大部分的实验室器皿取水。远程取水器自带彩色图形显示器，实时显示水质包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告。

2.5.6为确保产品质量及使用安全，该产品需提供生产厂商在ISO9001和ISO14001注册生产基地的注册证书，及产品经过安全和电磁兼容性认证的CE和cUL证书

2.5.7系统具有关键信息访问保护和智能维护功能，可提前15天提醒更换耗材，提前30天提示安排维护服务拜访

2.5.8主机内置芯片，可记录长达1年的水质报告，配置RS232接口和网线接口。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。