                       二氧化碳培养箱技术参数
1. *内腔体积：246 升。 
 2. 材质：箱体外部采用压花不锈钢材质，耐酸碱，抗腐蚀，易清洗，可完全回收利用； 
 3. 内腔：采用不锈钢内胆，可选配电解抛光内腔，不易生锈。 
 4. 温度： 
 (1) *箱体内部六面加热，背部具有风扇，避免水汽凝结，有助于提高温度分布均匀性； 
 (2) *电子模糊 PID 温度控制器，两个四线制 Class A PT100 温度传感器交互工作，一个 
 损坏即发生报警，不影响箱体工作； 
 (3) 控温范围：环境＋8℃～50℃，温度稳定性：0.1℃，温度均一性：0.3℃； 
 (4) 多重过温保护：TB 机械过温保护；出错时自动切断电源的继电器保护；基于设定 
 值的自动安全保护功能 ASF（包括高温和低温过温保护）； 
 5. 湿度 
 (1) *动态微电子处理器控制加湿和去湿，采用电容式湿度传感器（可灭菌）精确测量， 
 可控湿度范围：88%~97%rh，湿度稳定性：1%rh; 
 6. CO2 浓度 
 (1) *采用 NDIR 红外 CO2 传感器，具有零点自动校准功能，可控 CO2浓度范围：0~10%， 
 可升级 0~20%，CO2浓度稳定性：0.1%，均一性：0.3%。 
 7. 灭菌 
 *整个箱体包括换气系统（HEPA 过滤器除外）及所有传感器，160℃下在位灭菌 4 小时， 
 插入灭菌卡即可进行灭菌，方便且防止误操作； 
 8. 操作方便性 
 (1) 所有功能选项均显示在钢化玻璃面板后，一览无余，方便操作，且面板易清洗； 
 (2) 按/旋控制钮操作，简单方便； 
 (3) 外部有完全隔热的不锈钢门，内部有玻璃门，便于观察样品情况； 
 (4) 周工作模式和组工作模式（循环）； 
 9. 文档记录 
 (1)内置 1024KB 循环数据存储器，包括真实日期、湿度、温度、CO2浓度等参数均可 
 存储，每分钟读取数据一次，可存储连续三个月数据； 
 (2) 箱体具有并行打印机接口，用于数据实时打印，打印时间可调； 
 (3) 通过 USB 接口与电脑连接，标配的 Celsius 软件用于箱体控制和数据记录； 
 10. 无需电脑连接，箱体可自行校正 
 (1) 温度：控制器低、中、高温三点自校正； 
 (2) 湿度：20%和 90%两点自校正； 
 (3) CO2浓度：5%, 7%, 10%三点自校正； 
 11. 报警 
 温度过高或过低，CO2浓度过高或过低，开门时间过长，气瓶空均有声音报警提示。 
  标配： 
 配置：主机 1 台，不锈钢搁板 3 块，不锈钢水盘 2 个，说明书 1 份，温度校正证书 1 份（37℃）
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。
   3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
