货物名称：台式冷冻离心机
数量：一套

应用：可用于常规实验，如样品沉淀、制备提取、分离纯化、过滤浓缩等，还可应用于细胞分离、微生物细胞收集、血液成分分离、蛋白质沉淀、大颗粒及细胞碎片沉淀等不同研究领域。
技术参数：
1. 原装进口台式大容量冷冻离心机，微处理机控制，数字显示，按键操作；

2. *所有转子及吊篮都带有经过国际生物安全认证的防泄漏密封盖，所有转头都是铝制；

3. 驱动系统：无碳刷感应马达，免维护；

4. #温度设置范围：-10℃至40℃；

5. 温控系统：10分钟内温度降低到4℃；
6. #加/减速率：10/11种独立模式；

7. *备有自我修正平衡功能的转头，可在50g范围内自我修正平衡；

8. #设置时间: 可定时离心至99小时59分钟，另有连续离心、瞬时离心功能；

9. *水平转头可以同时满足如下性能：

1). 最高转速4,750 rpm，最大离心力达5,250×g，最大容量3L；

2). 一次离心可承载酶标板16块，且离心力 >4,000×g；

3). 水平转头可以直接用于血袋的离心；
5). 一次离心可处理28个500ml离心管，且最大离心力可达到5,250 ×g；
其他：

 安装及售后服务直接由原厂工程师提供，不接受代理商的工程师参与，以保证售后服务质量
技术文件及技术服务
1.提供完整的技术资料；
  2.设备安装、调试和验收：厂家安排有经验的工程技术人员根据用户现有实验室条件提供场地准备建议，到用户现场安装、调试，按验收指标逐项测试，直至达到验收标准；
  3.技术培训要求：验收合格后，生产厂家提供二人次免费厂家培训中心培训名额，内容包括：仪器原理、使用方法、维护方法，软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发；
质保期及交货期
1.保修期：整套系统一年。在保修期内，厂家4小时内对客户的维修信息做出反应，两个工作日内到场维修。保修期满前1个月内厂家应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
2.交货期：开具信用证45个工作日内或合同签订后60个工作日；

3.交货地点：CIP 北京机场；
付款条件：90%凭不可撤销即期信用证，10%凭买卖双方及最终用户签署盖章的验收报告电汇支付。
