超纯水系统技术参数

性能、技术指标:

  - 该系统由分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水

  - 超纯水产水流速：50ml – 2000ml/min

  - 超纯水产水水质：

    - 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

    - 总有机碳含量(TOC) ＜ 5ppb ；

    - 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

    - 微生物：＜ 0.1 cfu/ml；

    - 电阻率检测仪电极常数：0.01cm-1

  - 内置双波长(185nm＆254nm)紫外灯

  - 内置2个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1

  - 内置低噪音直流泵,1米处＜40db

  - * 含LED水质指示灯活动支臂取水枪, 取水过程中无需用手固定容器,取水高度可调,具有定量自动取水功能，可选配脚踏取水开关

  - 主机含液晶显示屏有中文操作界面,实时显示出水关键信息

  - 系统具有可自动检测,自动维护提示及自动报警等功能.

  - 耗材具有RFID芯片识别功能,保证系统安全.

  - 自动记录一整年水质资料,出水水质符合NCCLS﹑ASTM` CAP要求; 整机符合 GLP要求,可直接与PC机或打印机相连.

  - * 全系统可检附并可追溯至NIST的仪表校验证明书(ISO9001/ISO14001).

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。