冷冻离心机技术参数

1.主要技术参数：

1.1、主机最高转速：不小于15,200转/分；

1.2、主机最大离心力： 不小于25,800×g；

*1.3、主机最大离心容量：4×400ml；

1.4、驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

1.5、控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息

1.6、温度设定范围：－10℃到＋40℃,无CFC制冷剂

1.7、运行时间控制：0-9小时99分钟或连续离心

1.8、加/减速选择：9加速/10减速；

1.9、程序：6个快捷程序可一键调用；

*1.10、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换；

*1.11、智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准，提高运行安全性和运行效果

1.12、其他性能：转头自动识别、电动式门锁、语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。