超纯水系统 
1. 工作条件

1.1 环境温度 ： 5-35℃

1.2 相对湿度 ： 20%-80%

1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ

2. 主要用途：

2.1 玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制

2.2 分析试剂及药品配制、稀释

2.3 精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS等等)

3. 技术规格

3.1 该系统由分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水 

3.2 超纯水产水流速：50ml – 2000ml/min

3.3 超纯水产水水质：

3.3.1 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

3.3.2 总有机碳含量(TOC) ＜ 5ppb ；

3.3.3 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

3.3.4 微生物：＜ 0.1 cfu/ml；

3.3.5 电阻率检测仪电极常数：0.01cm-1

3.4 内置双波长(185nm＆254nm)紫外灯

3.5 内置2个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1

3.6 内置低噪音直流泵,1米处＜40db

3.7 * 含LED水质指示灯活动支臂取水枪, 取水过程中无需用手固定容器,取水高度可调,具有定量自动取水功能，可选配脚踏取水开关

3.8 主机含液晶显示屏有中文操作界面,实时显示出水关键信息

3.9 系统具有可自动检测,自动维护提示及自动报警等功能.

3.10 耗材具有RFID芯片识别功能,保证系统安全. 

3.11 自动记录一整年水质资料,出水水质符合NCCLS﹑ASTM` CAP要求; 整机符合 GLP要求,可直接与PC机或打印机相连. 

3.12 * 全系统可检附并可追溯至NIST的仪表校验证明书(ISO9001/ISO14001).

技术服务要求：
1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2、质保期验收合格日起12个月。
3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4、交货地点：用户指定位置。
