拼接式主动隔振光学平台

1.独有窄带振动阻尼器，针对性的消除台面的扭曲和弯曲变形；

2.阻尼的台面可有效避免台面共振；

3.调谐阻尼:IQ active dampers

4.IQ阻尼启动后可以改善阻尼：10x

5.桁架式蜂窝孔结构，使得台面有更优异的动态刚性；

6.蜂窝孔的三层粘接绑定提高台面的负载能力；

7.无螺孔边缘，可最大化台面的可使用面积；

8.螺孔下方全密封，抗腐蚀耐冲击高分子材料。

9.114公斤载重下最大变形偏移小于1.3微米

10.台面拼接采用一体式拼接技术，全不锈钢拼接面同台面整体焊接，台面之间用特质螺栓连接

11.最大桡曲系数：小于0.8 x 10-3

12.最大台面相对位移量：小于0.2nm (相对安静的实验室的测试数据，台面放置于气浮隔震腿上)

13.尺寸：≤1500 x 4800 x 305 mm，台面上去除350 x650mm，

14.复合腔设计，最大化台面工作带宽，提高稳定性；

15.层流设计，降低在固有频率上的振动放大；

16.高性能自动水平平衡隔震支撑腿。自动水平平衡功能不影响隔震性能

17.单腿最大载重达900kg, 每个腿的高度在充气与不充气状态下，高度均单独可调33毫米。

18.垂直隔震：本征频率 1赫兹，5Hz 衰减94％，10Hz 98％

19.水平隔震：本征频率1.5赫兹，5Hz 衰减85％，10Hz 95％。

技术服务要求：

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期验收合格日起12个月。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。