超微量分光光度计技术参数

- 设备用途：

1.1蛋白质、核酸样品浓度测量

1.2细菌细胞密度测量

1.3化合物的定量和定性分析

1.4 动力学分析

1.5 全波长和固定波长扫描

- 工作条件：

2.1电源：90-250 V, 50/60 Hz,60W

2.2 环境温度：15-35℃

2.3 环境湿度：<85%

- 技术指标

3.1具备微量分光光度计功能，配有微量点样台

3.2 微量样品池：

*3.2.1样品量: 0.3–2μl。

*3.2.2 光度范围:0.1–150 A 。

*3.2.3 检测范围：dsDNA：5-7500ng/μl，BSA：0.15-217mg/ml。

3.3 光学规格：

3.3.1波长扫描范围:200–650nm。

*3.3.2光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正

*3.3.3开机无需等待，即开即用。操作时间少，3.5-6.0秒即可完成200nm-650nm波长的数据采集

3.3.4波长重复性:± 1nm

3.3.5波长精度:± 1.5nm

*3.3.6带宽:优于5nm

3.3.7杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和<1%(于280nm用Acetone)

3.3.8吸光度重复性:<±0.004 A（0.67mm光程280nm处）

3.3.9吸光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处）

3.3.10稳定性:±0.003 A/h（280nm,20分钟预热后）

3.3.11噪音水平:0.002 A rms (0 A, 280nm), 峰与峰之间0.002A (0 A, 280nm)

*3.3.12光学检测系统:1024像素CCD阵列

*3.3.13光源:脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次，提供10年质保

3.4 系统性能

3.4.1开机时自动检测系统状态。

*3.4.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。

*3.4.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600

3.4.4 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，四核1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统。

3.4.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。

*3.4.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式

3.4.7 显示器规格：≥1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。

*3.4.8采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品

*3.4.9 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能

- 仪器配置及必备件

4.1.	自带显示器超微量分光光度计：1台

4.2.	电源线：1条

- 售后服务要求：

5.1 国内零配件供应：生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，卖方保证零配件、易损件及耗材的供应。

5.2 技术服务人员:需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，并保证在接到维修通知后24小时内工程师到场排除故障。重大紧急情况工程师6小时内到场，并及时排除故障，否则卖方应赔偿相应损失。

5.3 安装调试及培训：在用户所在地，免费提供设备使用、维护、保养知识现场培训。

5.4 质保期：整机质保不少于1年，在质保期内，提供整机全面免费保修（耗材除外），质保期自技术验收签字之日起计算。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.5 设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收标准。

5.6 验收标准:设备试运行后的各项运行参数指标以具有检测资质第三方出具的检测合格报告为验收标准。

5.7 交货期：合同签订后三天内。