高通量双模块定量PCR仪

1.工作条件

1.1 电源：220V（±10%），50Hz
1.2 工作温度：5(C－40(C；
1.3 相对湿度：<70%；
1.4 配置符合中国有关标准要求的插头。
2.设备用途

该设备将用于基因表达的定量分析和等位基因的鉴定等分子生物学基础研究领域。

3.性能指标

3.1激发光波长：455-650nm，发射光波长：505-696nm

3.2 温控范围： 4℃–100℃；温度一致性： ±0.50 ℃；温度精确度： ±0.25℃ 

3.3  高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.04℃
3.4  所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

3.5  10个对数的线性动态范围

3.6  检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

3.7  精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

3.8 运行时间：~35分钟完成384孔板40个循环反应，~30分钟完成快速96孔板40个循环反应

3.9 设备包括96和384双模块，96模块最小反应体系10ul，384模块最小反应体系5ul。更换模块简单快速，不需要使用工具。

3.10 软件开放使用。

4.产品基本配置要求

4.1  定量PCR仪主机一台

4.2  96、384模块各一个

4.3  电脑一台

4.4  最新版软件一套

5.技术及售后服务
5.1 保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起计算保修1年，终身维修。 
5.2 安装培训：免费安装调试；现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。免费一人次参加每季度举办的再培训
5.3 包装和运输：投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。
5.4 维修响应24-48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。
6. 交货地点：中国科学院生物物理研究所
