猕猴射频治疗线圈

本次招标将设计、研制猕猴治疗线圈，具体内容及要求如下：

- 项目需求：

猕猴射频治疗线圈以及配套射频链路一套，用于金属富勒烯纳米无创诊疗系统研制系统。

- 设备技术指标：

  - 治疗线圈直径大小50cm，长度大于60cm;

  - 治疗线圈的共振频率200MHz；

  - 治疗线圈阻抗匹配50欧姆；

  - 治疗线圈需要配套相应的射频功率检测；

  - 提供治疗线圈的设计图纸和评估文结果；

  - 提供射频线圈的射频能量分布，以猕猴为模型；

  - 射频线圈的射频信号输入为Type-N型；

  - 射频线圈最大可输入5kW的瞬态功率信号；

  - 射频治疗线圈整套应包含治疗线圈和匹配电路，分配电路，相位控制等；

  - 射频治疗线圈具备存放支架，可方便运动运输；

  - 具有外屏蔽，射频能量约束在线圈内；

- 技术服务要求：

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

3.2质保期验收合格日起12个月

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

3.4交货地点：用户指定地点