光照培养箱

1．内部容积：≥840L
*2.标配四层隔板，总搁板面积≥2m2，植物生长高度≥219mm/层
*3.工作时温度范围：开灯时 10ºC ~ 60ºC，关灯时 2ºC ~ 64ºC, 控温精度为 0.1 ºC，温度水平均一性为±0.5ºC
*4. 光源系统： 光照强度≥350 micromoles/m2/s
*5.光源为水平顶部光源。 光源和层架高度可以根据应用调节， 光源为分层照射、确保光照的均匀性。
*6. 光源分为 2 种，一种为冷光源，另一种为灯泡，利用灯泡来补偿灯管缺失的紫外波段
*7.气流方式：通过箱体后壁的压力空气扩散器经由每层隔板实现气流循环
8.培养箱具备除霜循环功能， 能够在低温高湿的环境中正常使用。
*9.使用标准智能型单片机固化程序控制系统，能准确控制温度、 湿度、 光照和 CO2 等关联参数；至少可以存储 50 个程序程序可设定阶跃和飞非阶跃两种程序模式；依照设定程序经年累月执行操作
*11.安全系统	：温度保护控制、光源寿命报警功能、控制面板上具有故障诊断功能、具有自动永久性储存程序和参数的功能、后备电池用于应急存储数据
12.温控系统： 带热气旁路系统的空气冷却/加热装置

13.使用不含氟氯化碳（ CFC） 的环保制冷剂；
14.箱轮脚为耐受力超强的旋转轮脚，可以随时锁定，可调平衡
15.门带有磁性密封垫，门关闭更紧密

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点