
超灵敏凝胶及化学发光成像系统

配置及技术参数

1．暗箱

1.1 尺寸：≤35×28×72cm 

1.2 结构：箱体面板由高分子材料模具成型，机箱由不锈钢材料冲压成型，确保光密闭及抗干扰。

1.3 抽屉式载样

1.4 电源 220V/50HZ

*1.5内置数据处理系统，10寸触摸屏

2．进口高灵敏度制冷CCD相机

2.1分辨率：605万像素，2750 x 2200

2.2像素大小：4.54X4.54um

2.3像素密度： 16bit(真实65536灰阶) 

2.4 量子效率： ≥75%

2.5致冷：三级半导体热电式(TEC)致冷,常温以下65度

2.6 接口：单一USB线完成图像传输及控制，无需串口线，可靠性强。

3．自动反馈镜头： 

3.1 F0.95大光圈快速镜头，识别不同样品台时实现自动聚焦，无需人为调节

4．滤镜系统：

*4.1八位置自动滤镜系统，荧光光源与滤镜自动联动，无需人为切换，可自动根据不同样品自动识别，标配590nm滤镜

5．辅助光源：

5.1 LED反射灯*2；

6．样品台:

6.1化学发光样品台：双层特殊涂层暗背景化学发光样品载样台

6.2紫外样品台：UVSmart超薄紫外样品台，

6.3可见光样品台：高亮度LED白光透射

*6.4无损伤LED蓝光透照台
7.操控方式：

7.1触摸屏/外接电脑一键切换方案，大大提高仪器操作的扩展性

8.图像采集软件功能

8.1通过USB或1394等数字接口直接采集获取样品图像

8.2 高精度自动曝光功能,无需揣摩曝光时间，一键完成western成像
8.3软件有自动1－99帧图像累积功能，具备时间序列图像采集，连续集成等功能，从而避免反复曝光，可从中挑选最中意的图像保存。

*8.4一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加并且自动生成三种不同效果的化学发光图像；

*8.5拍摄完成后自动生成专业CLX文件格式，富含原始数据信息（如：marker图、化学发光图、叠加图、曝光时间、拍摄时间等）

8.6采用先进的像素合并技术1X1，2X2，3X3，4X4，5X5等选项，提高灵敏度和信噪比。

9.图像分析软件功能

9.1具有支持16bit图像的旋转，裁切，等处理功能，确定最适的图像视野。
方便实用的图像导航浏览功能，通过调整窗宽，窗位，获取最佳图像显示效果。

9.2自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。
9.3自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值，方便计算分子量大小及条带的迁移率。
9.4对指定区域进行光密度计算，适用于蛋白定量分析。

9.5去除背景模式，以获取优化的高清晰图像。

9.6 彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像；应能进行序列图像的合成。

9.7分析结果可根据选择范围输出至Excel文件。

10. 应用范围：

10.1 印迹膜检测

10.2 蛋白检测

10.3 核酸检测

10.4 其他应用

各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，TLC

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点

1/1

