晶体冷冻高纯氮气发生器系统

1、用途

可用于的Oxford公司Cobra晶体冷冻系统提供氮气气源，保证24×7小时持续安全运行

2、工作条件

2.1 工作电压：230V 50Hz

2.2 环境温度：5～30℃

3、技术指标

*3.1采用超细化中空纤维膜分离技术，无噪音；

*3.2输出压力≥100psi/6.89bar，能够完全满足多级质谱气源要求；

*3.3氮气流速：0～120L/min，最高纯度≥99.5％

3.4输入空气压力：125～145psi

3.5具有双压力保护装置：氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能；

3.6耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行；

*3.7氮气压力露点: ≤－40℃；

3.8无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯；

3.9空压机和氮气发生器连接方式：空压机外置式；

3.10配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件：

3.10.1包括从空气压缩机到氮气发生器的不锈钢管路

3.10.2 包括从氮气发生器到匹配的四套Cobra冷冻系统的管路和减压阀：

3.10.2.1 八个减压阀，组成四套cobra供气管路，满足Cobra控制器检测要求；

3.10.2.2 软管管路四套，满足从氮气发生器到cobra的检测器和保护气管路要求；

3.10.2.3 四套匹配Cobra控制器和保护气的接口，连接管路和Cobra系统；

3.11	体积：≤ 70×50×115厘米；底部具承重轮及锁定设计

4、维修质保

4.1 制造商在中国有独立分公司，负责销售和售后服务。

4.2售后由制造商的原厂工程师负责，不接受代理商负责售后工作。

4.3 质保期一年，无论质保期内外，响应时间不超过24小时。

4.4 除正常仪器包括所带的一套滤芯耗材之外，整套设备配件应再包含额外的一套空压机及氮气发生器滤芯耗材；

5、空气压缩机和储气罐部分

*5.1 供气压力：≥10bar；

*5.2 供气流速：540L/min；

*5.3 无油涡旋压缩机，功率：≤3.7kW；

*5.4 噪音水平：≤53dB(A)

*5.5 颗粒要求：＜1m

5.6 低噪音、高效率、低耗能

5.7 运动部件、反复冲击少，可靠性高，寿命长

*5.8 储气罐 0.6 m3/10KG，冷干机 CRX5D；过滤器 MSF75-AL

6配置

6.1 系统组成：空压机、氮气发生器、储气罐、管路和阀门、耗材；

6.1.1 系统组成应可提供保证为四套Oxford Cobra同时运行的所有链接，器件；

6.1.2 系统应提供相应的说明书和原厂质保承诺函；

6.2 耗材除了正常的随机量之外，空压机和氮气发生器各多提供额外一套；

6.3 系统运行监视器1台，系统运行监视参数存储模块2个；

6.4 系统报价应该包含以上所有配置，并包含一年或更多系统全免费质保期。