膜片钳放大器系统
技术参数：

一、四通道膜片钳放大器（含软件）： 
*1.1 四探头电脑全自动控制放大器,所有补偿可由软件自动完成。

*1.2 具有Lockin功能，能精确测量膜电容测量。

1.3 探头电流测量电阻≥50 Gohm(高增益）；500 Mohm（中增益）；5 Mohm（低增益）；最大测量电流≥200pA（50G），20nA（500M），2μA（5M）

1.4 全自动检测和校准软件：可以给出探头和主机匹配的各种频响参数，始终保持探头的稳定与精确

1.5 探头的适用性：探头与主机可随意组合，维修方便

1.6 光电联合检测：同钙离子系统可以实现同步，荧光检测扩展：可控制不同的荧光激发光源，可实现离子浓度例如Ca2+测量与膜片钳测量的同步记录

1.7 电容补偿：自动补偿快慢电容，电容跟踪测量细胞表面积

1.8 串联电阻补偿：自动补偿。最大补偿≥90%，最佳设定与细胞膜电容有关。

1.9 保持电压/电流：电压钳模式：软件控制的保持点位，范围：±1000 mV range， 电流钳模式：电流钳：中增益：1 pA/mA input；up to ±1 nA；10 pA/mA input；up to ±10 nA； 低增益：100 pA/mA input；up to ±100 nA； 低输入电容可允许膜电位的快速变化，不会产生振荡

1.10 刺激≥4路16位DA转换器，隔绝从电脑耦合过来的噪音，更新速率≥300 kHz，刺激范围：-10.24V to +10.23V

1.11 所生成的数据能够被Clampfit及Patchmaster所分析

1.12 音频检测：软件提供音频检测功能

2.1.13放大器内置数模转换器，以减少噪音

*1.14多通道数据采集(≥8个A/D通道)与输出刺激(≥3个D/A输出通道)

1.15可输出多种多样的刺激波形

*1.16 P/N漏检功能

2.1.17具有全细胞和细胞贴附模式下进行膜电容测定的LOCK IN放大器的功能

1.18具有离子成像测定的扩展功能,扩展后可控制光源和对荧光测定进行控制的功能
二、单通道膜片钳放大器（含软件）： 
*2.1 单探头电脑全自动控制放大器,所有补偿可由面板手动完成，同时与数模转换器是独立工作；
*2.2 具有Lockin功能，能精确测量膜电容测量。

2.3 探头电流测量电阻≥50 Gohm(高增益）；500 Mohm（中增益）；5 Mohm（低增益）；最大测量电流≥200pA（50G），20nA（500M），2μA（5M）

2.4 全自动检测和校准软件：可以给出探头和主机匹配的各种频响参数，始终保持探头的稳定与精确

2.5 探头的适用性：探头对应性强，维修方便

2.6 光电联合检测：同钙离子系统可以实现同步，荧光检测扩展：可控制不同的荧光激发光源，可实现离子浓度例如Ca2+测量与膜片钳测量的同步记录

2.7 电容补偿：手动补偿快慢电容，电容跟踪测量细胞表面积

2.8 串联电阻补偿：手动补偿。最大补偿≥90%，最佳设定与细胞膜电容有关。

 2.9 保持电压/电流：电压钳模式：软件控制的保持点位，范围：±1000 mV range， 电流钳模式：电流钳：中增益：1 pA/mA input；up to ±1 nA；10 pA/mA input；up to ±10 nA； 低增益：100 pA/mA input；up to ±100 nA； 低输入电容可允许膜电位的快速变化，不会产生振荡

2.10 刺激≥4路16位DA转换器，隔绝从电脑耦合过来的噪音，更新速率≥300 kHz，刺激范围：-10.24V to +10.23V

2.11 所生成的数据能够被Clampfit及Patchmaster所分析

2.12 音频检测：软件提供音频检测功能

*2.13多通道数据采集(≥8个A/D通道)与输出刺激(≥3个D/A输出通道)

2.14可输出多种多样的刺激波形

*2.15 P/N漏检功能

2.16具有全细胞和细胞贴附模式下进行膜电容测定的LOCK IN放大器的功能

2.17具有离子成像测定的扩展功能,扩展后可控制光源和对荧光测定进行控制的功能

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点

