电动显微操纵器
一、技术参数： 
1. 最小微步尺寸：62.5纳米/每微步
2. 显示器具有单微米分辨率
3. 每个轴的全行程为25 mm,
4. 机械最高速度:5毫米/秒

5. 驱动机制 <0.5微米/ 24小时, 长期稳定性

6. 单个控制器和ROE将运行两个步进电机驱动操纵器

7. 自我检测的菊花链功能允许一台同时控制四台机械臂

8. 友好的用户界面：单键访问所有主要功能

9. 无需外部计算机即可轻松配置的虚拟第4轴

10. 加速模式可实现快速，手动的机械手运动

11. 轻松切换模式选择（速度/分辨率，对角脉冲，加速模式）

12. 简单的USB接口

13. 超低漂移，超顺滑运动
二、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点

