自动分液器

1、分液原理：采用蠕动泵分液技术

2、八通道分液盒设计，三种可选：包括标准分液盒、细管塑料分液盒和细管金属分液盒

3、分液体积：细管分液盒0.5- 50 μl，标准分液盒5-2500 μl

4、适用板型：6-1536孔板

5、彩色图形化用户界面，直观选择板型、分液盒、分液体积以及分液方法

6、分液方式：整板或任意列，每列可设置不同的分液体积

7、分液速度：三档可选，可满足细胞分液的要求

8、分液高度：5-50mm，自动可调

★9、可拆卸式预洗槽设计，中间带凸起，防止液体溅出

★10、具有独立预冲洗按键及保护功能，防止未冲洗就直接分液的误操作

★11、具有振荡功能，有助于分液后的混匀

12、USB接口连接电脑

13、分液速度：20 µl 96孔板整板分液4 s，10 μl 384孔板整板分液6 s

14、分液精度：

细管分液盒： 2 µl: CV≤ 5%，  10 µl: CV≤ 3%，>10 µl: CV≤ 3%

标准分液盒：20 µl: CV≤ 1.5%，100 µl: CV≤ 1%，>100 µl: CV≤ 1%

15、分液准确性：

细管分液盒：2 µl: ±10%，10 µl: ±5%

标准分液盒：5 µl: ±3%，20 µl: ±2%，100 µl: ±1%

★16、终端滤器可选，适用于细管分液盒

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点