超速离心机
一、工作要求

1.1 温度：2-40℃
1.2 相对湿度：45-85%

二、技术参数

*2.1、最高转速≥100,000rpm，最大离心力≥803,000g,  

2.2、转速精密度：≤±2rpm，

2.3、样品目视平衡，最大不平衡量为±5mm。

2.4、真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无需更换碳刷。

2.5、驱动部（电机和轴）十年免费保用。（区别于十年使用保证）

2.6、空气冷却马达

2.7、离心腔采取半导体制冷，无需压缩机。

2.8、温度设定范围：0~+40℃，1℃步进。

2.9、转头温度控制精度：±0.5℃，利用红外检测器监测温度

2.10、制冷方式：采用串并联设计半导体制冷模块

2.11、自动干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥

2.12、真空度最小可达：≤0.13Pa。

2.13、面板上显示高、中、低真空度

2.14、内设脱湿装置，3小时内排出50ml水

2.15、LED显示器
2.16、LCD彩色触摸屏：触摸式操作，具备离心力，离心时间的适时设定功能。触摸屏
显示语言有11种可选（中文，英语，日语，法语，德语，意大利语，韩语，荷兰语，葡萄
牙语，俄语，西班牙语）

2.17、提前预设需要延时启动的离心时间和结束时间，具备仪器预冷功能。

2.18、具有实际时间控制功能
2.19、加减速模式：10级加速，11级减速（包括自由滑行）。

2.20、程序化操作：可存储≥1000个程序（30个步骤的）。

2.21、标准接口：USB, LAN。

2.22、操作历史：≥5100个操作历史可通过USB口，以CSV的形式输出

2.23、安全操作符合UL，CSA，CE Mark, IMFC 国际安全标准。

2.24、转头转速自动监测，全自动设置最高允许转速。

2.25、具有用户锁功能，可注册≥50个操作者

2.26、标配有模拟软件的CD盘，可安装在电脑上进行离心条件的模拟

2.27、具备转头寿命的自动管理转头可选，自动延长功能。

*2.28、专利设计的快速非接触式不平衡监测转头的不平衡，一有异常，立刻报警
2.29、可选配HEPA过滤器

2.30、可打开外壳，方便维修及仪器检查。

2.31、电源断电恢复后，仪器可自动启动。

2.32、在最高转速时≤51db，（机前1米左右）

三．配置要求
3.1 主机1台

*3.2 定角转头一个, 6×94ml,最高转速45000rpm,最大离心力235000g，k因子≤130，包含6个70mL离心瓶及相应瓶盖、33PC厚壁管适配器6个、33PC 厚壁管（实际处理容量是0-19.9ml之间任意容量）10个
*3.8水平转头一个, 容量6x13ml, 最大转速≥40,000rpm，最大离心力≥284,000g，k因子≤139，包含了100个13mLPA管
四．技术服务要求

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

4.2质保期验收合格日起12个月

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.4交货地点：用户指定地点

