光学平台

1.光学平台台面

1.1尺寸：≤1500x2400x457mm

1.2表面安装孔：满布M6，25 mm等距孔，孔到平台边缘12.5mm±0.1 mm，孔径误差≤0.1mm，孔距误差≤0.5mm，

★1.3平台表面需标注定位孔坐标

1.4蜂窝孔设计：桁架式蜂窝孔

1.5工作表面 400 系列铁磁性不锈钢，厚度≥4.8mm

★1.6阻尼吸收技术要求：具备对特定频率振动吸收的窄带调谐阻尼技术和宽带阻尼吸收技术

★1.7表面平整度：≤±0.1 mm（600 mm2区域内）

1.8最大相对位移：≤2.0*10-7 mm

1.9最大动态偏离系数≤ 0.8 *10-3

1.10载荷变形 ≤1.3 *10-3 mm

1.11密封孔类型：易清洗锥形杯结构, 深度19mm耐腐蚀耐冲击高分子材料，

2.气浮隔振腿（配空气压缩机）：

2.1形状和高度：圆形，高度406 mm左右，

★2.2负重（每支）： 承重≥900kg ，一套数量4支，

2.3自动定心：必须满足自动定心

★2.4稳定时间 ≤1.5 s

2.5重复水平精度：±0.010 in. (0.254 mm)

2.6水平阻尼 Oil

2.7垂直隔振效率, 5Hz：≥94 %

2.8水平隔振效率, 5Hz：≥85 %

2.9垂直隔振效率, 10Hz：≥98 %

2.10水平隔振效率, 10Hz：≥95 %

2.11最大气压：含空气压缩机，最大空气压力≥85 psi

2.12水平隔振共振频率：1.5 Hz

2.13垂直隔振共振频率：1 Hz

2.14需要具备在非气浮状态下手动调节平台高度的能力，至少33mm行程

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点