动物行为学实验系统

设备参数：

1. ★系统能够直接通过电脑连接多路数字摄像头，无需通过视频采集卡或硬盘录像机等其他视频整合分割信号。

2. 系统能够直接对数据进行在软件内进行作图做表，并且可以更改图表数据颜色。

3. ★系统能够生成动物运动轨迹的热区示意图Heatmap，并且可对热区图进行编辑以及调整。系统可以将数值数据、事件数据以及动物的运动视频，整合到一个可视化界面，用户可以对数据进行验证和筛选。

4. ★系统提供五种观察对象识别的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、微积分法和自动识别法。另外系统支持彩色标记辅助模式，可以应对几乎所有的困难的试验环境。

5. 系统在采集轨迹数据的同时可以手动记录一些特殊的行为，可标定的行为动作数量无限制，可以设定点行为，持续事件和互斥事件。

6. 软件可设置实验隐藏区域，例如有躲避安全盒时，当观察目标进入隐藏区域时，软件也能采集此时的数据，而不丢失跟踪目标。

7. ★系统可以输出轨迹可视化的结果图片，可以自定义轨迹显示的颜色、时间段和背景区域颜色。提供内置视频讲解教程，方便学习。

8. 系统提供四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。

9. ★系统自带数据保护功能，每隔一段时间（默认5分钟，时间可调）数据会保存一次。所以即使遇到以上突发事件，对用户来讲损失可以降到最低。

10. ★高级数据筛选分析功能，分析动物在复合条件状态下的行为。

11. 高光视频录制功能，系统自带录屏工具，可以挑选任意的时刻进行录屏输出。

12. 系统可以自动识别大鼠、小鼠、斑马鱼的头部、尾部和中心点，可准确识别大鼠、小鼠、斑马鱼的头部朝向某区域、身体弯曲等，可分别记录和显示头部、尾部、中心点的轨迹数据

13. ★系统支持同时的观察区域数目不少于100个，每个区域内部单独分析动物的运动轨迹。支持同时对多个观察区域设定进行旋转、调整比例大小等；支持为每个观察区设置开始跟踪和停止跟踪的条件，无需将所有动物都同时放置在它们的区域中。

14. ★每个观察区域内允许追踪多只动物，数量不少于16只，可以判断多只动物的相互距离、相互靠近/远离、身体接触，头部-头部接触，头部-尾部接触等

15. 支持自动识别小鼠十种行为，饮水、进食、梳毛、跳跃、有支撑站立、无支撑站立、嗅探、行为、休息、挖洞。

16. 配备的高清摄像机拍摄帧率不低于：60fps，分辨率不低于1296pixel * 966 pixel，相机与电脑连接后，通过网卡采集数据，不需要专门的视频采集卡，可以被行为学软件直接调用，不需要其他的视频录制软件。

17. 系统支持进行饮水电击试验，舔水模块通过IO检测，舔水次数，舔水时间，饮水量，舔水模块时间精度10ms；

18. 相应软件可提供舔水时序图，可以清晰看出动物舔水的时间分布状态；软件时间设置支持：固定时间间隔数据统计，添加时段进行数据统计，全程数据统计；

19. 软件可根据舔水次数自动判断进行电击刺激，舔水次数用户可以自定义；电刺激0-1mA无极可调；

20. 系统支持进行睡眠剥夺实验，可设置的参数：实验时间、圈数、运行间隔、正反转、万年历。

21. 睡眠剥夺实验干扰方式：干扰棒360度无死角旋转，避免动物夹伤。转速范围：1~28RPM

22. 睡眠剥夺活动桶材质：透明亚克力。

23. 系统配备的小动物专用麻醉机，适合啮齿类，兔等小动物。

24. 麻醉机采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔。精确的玻璃管氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带有数字放大功能，观察更清晰方便。可根据实验需求升级双流量计，可以选择笑气（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等。

25. 配备小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度。专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小。提供不少于4个面罩。

26. 配备废气吸收装置：将开放式麻醉产生的部分废气吸收，确保实验环境的整洁。

配置清单：

1.动物运动轨迹跟踪系统  1套

2.高清摄像机            1台

3.饮水电击系统          1套

4.睡眠剥夺系统          1套

5.小动物麻醉机          1台

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点