

微孔板洗板机
技术参数：
1. 孔板类型：可清洗96/384孔标准板或浅孔板、滤底板（孔径0.45-1.2μm）
2. 浸泡时间：程序自定义秒、分钟，最长时间可设置60分钟；
3. 振荡：   程序自定义秒、分钟，最长时间可设置60分钟；
4. 安全/维护：废液及真空抽滤感应；流量和流速感应装置；气溶胶防护罩：孔板定位调整功能：溢出保护：预置维护程序
5. 洗头类型： 96道洗头，可清洗384/96孔板。
6. 洗头要求：双动洗头，吸液针和加液针都可以独立移动或是同时移动，方便进行孔板扫底等操作。
7. 洗板速度：  实心底板：≤30 秒: 3 个分液/抽吸循环，300 μL/孔，96孔板，96道洗头。
≤80 秒: 3个分液/抽吸循环，100μL /孔，384孔板，96道洗头。滤底板：依程序编辑而定

8. 清洗循环：≥250个

9. 分液范围：25-3000μL /孔，1μL步进 

10. 分液精确性：≤3% CV（96孔板，96道洗头）

11. 残液量：96孔板- ≤2 ul； 384孔板- ≤2 ul

12. 液体传送：内置正压可置换泵

13. 洗液切换： 内置至少4种洗液通道自动切换，最多可同时加4种洗液，程序自动切换。
14. 细胞清洗： 内置至少2个液体通道，可精细调整分液流速并贴壁加液
15. 流速：1-11档可选，包括低流速和细胞清洗流速

16. 超声清洗： 机器内置超声波清洗模块，可彻底清洁分液针头，以避免产生堵针现象，程序自定义小时、分钟，最长时间可设置60分钟
微孔板储板器参数：
1. 仪器用途：与已具有目前的洗板、分液和酶标系统对接，实现全自动无人值守处理微孔板。

2. 适用仪器：可适用于进口同品牌的洗板、分液和酶标仪系统对接，实现全自动处理。

3. 对接类型：可实现0度、+90度和—90度三种方式对接。每种对接方式针对同品牌不同类型仪器。

4. 对接模式：数据线直接连接。不兼容第三方连接。

5. 板处理模式：机械臂处理。可实现抓取、送板、移板、堆板自动化处理。可自动加减盖。

6. 孔板类型：可处理ANSI/SBS标准和浅孔96, 384和1536 孔板       

7. 孔板容量：可选10、30、50块板架，板架可拆卸或互换：96/384孔板：最多50板；1536孔板：最多兼容75块。                      

8. 板处理速度： < 10秒

9. 仪器控制： 所有进口同品牌带有按键控制面板的分液及洗板产品可通过面板直接控制仪器

技术服务要求：

1.
设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.
质保期验收合格日起12个月

3.
维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.
交货地点：用户指定地点
PAGE  
1

