电动样本台

1.技术指标

1.1 XY轴高精度线性导轨,

1.1.1宽度≤ 85 mm

1.1.2驱动螺丝具有防蠕动功能

1.1.3运动行程≥50 mm, 负载≥100N, 光学限位

1.1.4单向重复精度 ≤0.1μm, 双向重复精度≤ ±2μm, 步进精度≤ 0.1μm, 最大速度≥ 3mm/s

1.2. Z轴高精度线性导轨

1.2.1宽度≤ 85 mm

1.2.2驱动螺丝具有防蠕动功能

1.2.3运动行程≥100 mm, 负载≥100N, 光学限位

1.2.4单向重复精度 ≤ 0.1μm, 双向重复精度≤ ±2μm, 步进精度≤ 0.1μm, 最大速度≥ 3mm/s

1.3. 高精密旋转台

1.3.1转台直径≥ 60 mm，360°旋转

1.3.2闭环直流齿轮电机驱动, 最大速度≥ 16度/秒, 负载能力≥ ±500N

1.3.3单向重复精度≤ 50微弧度, 最小位移≤ 6.3微弧度, 传感器分辨率≤ 2k(步/圈)

2.技术服务要求：

2.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.2质保期验收合格日起12个月

2.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

2.4交货地点：用户指定地点