转盘共聚焦显微镜

1、工作环境

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋25℃和相对湿度小于60％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头。

2、设备用途

本仪器应能够通过可见激光对活细胞、组织和切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像；用于细胞器，病毒等的空间定位，生物大分子的结构和功能研究，蛋白分子间相互作用等。可利用荧光标记测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的比率、动态变化及pH值的动态变化。

3、技术指标

3.1、高速转盘共聚焦扫描头

3.1.1 增强型微透镜双转盘，针孔直径50 μm；针孔形状：圆形；

3.1.2 转盘共聚焦成像视野FOV≥10 mm X7mm；

3.1.3 转盘共聚焦转速≥4000转/分钟；

3.1.4 高速共聚焦扫描头，最高可达成像速度每秒≥200fps；

3.1.5 内置高速6孔位发射光滤光片转轮，孔径≥25mm,配置发射光滤色片需全部选用与系统激光谱线相匹配，ET630/75m；ET525/50m；ZET488/561m；ZT405/488/561/640tpc-xr；

3.2 显微镜

3.2.1放大率：20X-400X，主机双光路视频端口。

3.2.2光学系统：无限远光学系统，60mm物镜齐焦距离，200mm的筒镜长度。

3.2.3目镜筒：双目镜筒，定心望远镜可调焦，视场直径为≥22；双目镜筒装有遮光板

3.2.4目镜：≥22mm标准视场数

3.2.5显微镜镜体：通过物镜转盘的上下移动进行调焦；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，备有中间2级放大率转换器1×/1.5×，主机左右两侧各有一个相机端口。

3.2.6透射光照明装置：LED长寿命恒温照明光源；

3.2.7物镜转换器：≥6孔物镜转换器

3.2.8载物台：右手用控制旋钮载物台，行程为≥57x36.5mm

3.2.9物镜：

平场荧光物镜2X（NA≥0.06  WD ≥7mm）

平场荧光物镜10X  (NA≥0.3  WD ≥15.2mm)

平场复消色差荧光物镜水镜40X (NA≥1.25   WD ≥0.18mm)带矫正环

3.2.10荧光装置： 带≥6孔荧光滤色块转盘；

3.2.11聚光镜：长工作距离多功能聚光镜

4、售后服务：

4.1 设备安装调试：仪器到货后，买方负责提供必要的实验室条件，卖方在接到买方通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

4.2 技术培训：卖方负责派专业技术人员到买方所在地进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件）。

4.3 保修期：质保期为12个月，自与最终用户签署验收合格单之日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由卖方承担（若人为操作不当造成的损坏，不在此例）；

4.4. 仪器安装后三年内，在双方认可的时间，卖方对仪器进行每年一次的保养和调整，不收取任何维修方面的人工费用,保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.5.投标商承诺：在安装验收后五年内，提供上门培训及维修非更换硬件服务免费，如机器发生故障，卖方承诺向买方提供优质快速有保障的维修服务，免收维修费，只收取零配件费用。