超纯水系统

一、技术参数

1．产水条件 以二级水或三级水或市政自来水作为进水，生产超纯水

2．出水水质

2.1 超纯水产水流速≥2L/min

2.2 超纯水水质指标： 出水电阻率 18.2MΩ.cm @ 25℃， TOC含量 <5ppb ，微生物 <0.1cfu/ml

3．纯化系统

3.1主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率）

3.2 内置185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、外置配备去除内分泌干扰素（EDs）专用过滤柱、除热源超滤柱、0.22um除菌过滤器等纯化模块

4．取水

4.1 取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器

4.2 取水装置必须具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

4.3 取水臂无需手持的最高取水高度40cm

4.4 取水装置配备安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰素（EDs）过滤器，以保证水质能够满足不同实验的特殊要求

5．监控系统 出水电导率仪符合ASTM标准，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果

6．软件系统

6.1 操作系统能设置密码限制使用者的使用权限

6.2 内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）
6.3主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印

7．技术服务 质保期结束后，用户可根据需要重新与供应方签订产品维护协议，无正当理由，供应方不得拒绝，价格与初次签订合约时相同，不得擅自加价。供应方需列出质保期内消耗品及耗材的供应价格（包括在投标总价中）。

8．基本配置

8.1 超纯水主机系统 1 套 
8.2 预纯水纯化柱 2 根
8.3 超纯水纯化柱2 根 
8.4 终端过滤器2 个

8.5紫外灯2支

二、技术服务要求：

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

3.2质保期验收合格日起12个月

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

3.4交货地点：用户指定地点