IVC笼盒

技术规格及要求

# 1.1.笼盒的材料要求：必须是全新聚苯砜PPSU原材料，不接受回收料。

# 1.2.笼盒空间要求，底盒笼内隔栏支撑位至笼底净高度≥13cm，笼底净面积（R角以下）≥490cm²。

# 1.3.笼盒规格要求：笼盖长×宽×高：398×198×94mm±2mm（含水瓶放置槽，不含卡扣）,底盒长×宽×高：371×198×136mm±2mm（招标现场提供笼盒实物样品）。

# 1.4.卡扣和盒盖为分离式设计，不接受一体式设计；要求卡扣装配在底盒上，按压插入式设计可单手单边完成开盖操作。

# 1.5. 笼盖内嵌硅胶密封圈，结合重力作用更好的密封笼盒，硅胶垫圈在笼盒盖上最大限度的保护其不易损坏密封；垫圈密闭性良好，在高温高压灭菌时无变形。

# 1.6.笼盒的送排风嘴位于笼盒上盖；笼盖配置防停电窒息生命窗，并覆盖过滤膜，过滤膜对≥0.2µm的粒子过滤效率≥99.999%，滤膜规格：150×170mm±3mm。生命窗与笼盖必须采用软硅胶密封，且生命窗外形须为方形。并在使用时保证笼盒内正负压可调，平均调节范围正压状态≥10Pa，负压状态≤-10Pa。

# 1.7.笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门能自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，避免交叉污染。

# 1.8．各笼盒间换气次数均一度误差≤10％，提供国家级检测机构出具的检测报告。

# 1.9.笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止笼盒脱离笼架造成动物伤害。

# 1.10.饮水瓶与笼盒连接：饮水瓶为外置，水瓶嘴进出口处具有自动关闭装置。

# 1.11.饮水瓶要求：饮水瓶容量≥250ml；瓶口带密封圈，水瓶材料必须为全新聚苯砜PPSU原材料，饮水瓶嘴为AISI316不锈钢材料。

# 1.12.笼盒网格采用SUS 304不锈钢网罩结构，表面电镀处理，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm，且缝隙间距＜7mm。隔栏设有堆叠支撑平衡装置，避免堆放过高倾斜倒塌并可防止隔栏堆叠时挤压卡死，导致分离困难。

# 1.13.笼盖及笼底均应明确标识生产日期、笼盒材质、厂家LOGO等标识。

# 1.14.笼底盒、笼盖等尺寸须与招标方现有产品能够互相兼容使用，以方便招标方无需区分笼盒即可替换使用。

# 1.15.质量技术保障：生产厂家具备相应的质量保障体系认证， 如ISO9001、ISO14001、ISO45001认证，提供以上证书扫描件。

- 质量保修

# 笼盒提供5年全面免费保修（易损件除外），保修期自技术验收签字之日起计算。

- 订购数量

# 笼盒330套（每套笼盒含笼底、笼盖、食槽、饮水瓶、信息卡托）。