蛋白质组样本自动化前处理仪

- 技术参数

1能够高通量处理细胞、体液、蛋白质沉淀等样本，实现蛋白裂解、还原烷基化、酶切、同位素标记、脱盐、富集等蛋白质组的前处理工作；可单独实现多肽除盐与富集；

2处理能力：能够处理0.5-100μl体液，1-300微克蛋白（裂解液溶解），10000~1000000个细胞；

3处理结果准确性：同批次同样品检测：数量波动≤5%，定量相关性r>0.98；不同批次同样品检测：数量波动≤10%，定量相关性r>0.95；蛋白质漏切率≤20%；蛋白质还原烷基化率≥10%；

4移液能力：能够支持15-300μl液体移液；

5移液精确度：≥98%

6加热震荡：震荡能力 10~2000rpm，加热温度不超过95度；

7机械臂定位精确度：误差≤100μm；

8控制方式：设置样品数量、实验方法、样品量即可自动计算试剂投入量，在用户放置相应数量的试剂后即可开始封闭流程的全自动化处理；

9功能完备性：支持包括小分子标记（如iTRAQ或TMT），基于磁珠的低丰度蛋白富集、翻译后修饰富集、非标记定性或定量技术路线；

10非标记定量流程：可制备1-30μg多肽，多肽得率>50%，自动化功能包括蛋白裂解+提取+还原烷基化、蛋白酶解及多肽除盐，总制备时间 ≤3h；

11标记定量流程：可制备10-50μg多肽，从样品的裂解、蛋白提取、还原烷基化酶解、小分子标记（如iTRAQ或TMT）及除盐全部自动化完成，制备时间 ≤4h；

12自动化前处理效率：每3小时完成≥12个样品；

13 除盐及富集方式：要配备正压模块，可通过更换功能性小柱来实现常规除盐或者修饰肽段富集；

14 机械臂灵活性：机械臂要多关节（n ≥3），灵活性强，可实现在工作站内部区域内XYZ轴伸缩移动，可实现工作站内部任意板材的加盖；

15 耗材储备：要配备堆栈，用于储备实验流程所需的枪头盒、板材、板盖等耗材；

16兼容多种蛋白质组学定量分析流程，包括但不限于：DIA、LFQ、小分子标记定量等。

三、保修期：

整机保修一年

四、培训及售后服务：

现场免费培训，各项性能指标达到技术要求，由供需双方共同签字认可，现场验收，仪器验收合格后，供方须提供整机一年免费保修，并提供终身维修服务。