离子束抛光仪

1. 工作条件

  - 1.1电力供应：220V（10%），50Hz

  - 1.2工作温度：15C-25C

  - 1.3工作湿度：< 80% (20C)

  - 1.5仪器运行的持久性：仪器可连续使用

  - 1.6 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

  - 1.7 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

  - 离子束刻蚀抛光加工设备可以通过样品台、离子源、控制系统的选择来完成离子束清洗抛光、离子束减薄等样品处理功能，实现样品表面成像前的离子束抛光或减薄。

3. 技术规格

3.1、 真空度：极限真空度优于 5*10-3 Pa

3.2、 高压电源：两个，200~10kV 可调

3.3、 刻蚀抛光离子：氩离子、也是使用氙离子

3.4、 氩离子数量：2 个对角离子源，具有后期可扩展功能；

3.5、 离子束流密度：最大 10 mA/cm2

3.6、 离子束斑尺寸：300μm~500μm；1.5mm~2.5 mm 两档，

3.7、 抛光速度：最大 100μm/hr （对于铜片样品）；

3.8、 样品尺寸：0~Ø25 mm

3.9、 样品刻蚀抛光角度：0°~90°（标准抛光角度 0°，其他角度通过机械定位调整角度）

3.10、 样品台可 360°连续旋转，并可按任意角度摆动，转速：6 – 10 rpm。

3.11、 氩气流量控制：0~10mL/min 可调

3.12、 换样抽真空时间：2.5mins，

3.13、 样品腔接口数量：不小于4个，

3.14、 系统带自保护功能。 可保持长期连续 24 小时运行。

3.15、 具有抛光和离子减薄功能。

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立两家或以上的固定维修站，并配备专业维修工程师，北京地区至少1名工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为3年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。