3T 16通道TMS兼容接收线圈

1.	与西门子3T系统兼容;

2.	接收通道数量>=16 通道;

3.	每个接收通道含有前置放大器，放置放大器噪声系数<=0.6dB, 增益>=22dB;

4.	每两个前置放大器被中频信号调制;

5.	具有反射镜，可以用于反射呈现的视觉信号;

6.	在磁共振发射状态时具有失谐功能;

7.	能够兼容与磁共振兼容的TMS线圈；

8.	柔性线圈，具有很好的病人舒适度；

9.	失谐电流100mA，调谐电压-30V；

10.	Z轴方向覆盖范围>20cm。

11.	具有Z方向2倍加速，X和Y方向3倍加速能力。

12.	具有TMS线圈的固定支架，支架可多角度调节，使TMS线圈贴合志愿者的头部。

技术服务要求：

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点