全自动密度梯度制备和分离系统

- 主要功能

该仪器主要用于线性密度梯度的制备和收集。其中全自动密度梯度制备可用于各类溶液的梯度制备，包括蔗糖、CsCl、KCL、Ficoll等；结合超速离心机，可用于分离病毒、蛋白质、亚细胞器以及核酸等样品。全自动密度梯度分离系统可收集分离后的样品，保证样品的结构和活性，故可用于纯化目的蛋白，研究蛋白质的结构及构象；纯化病毒，研究病毒作用；纯化亚细胞器，研究亚细胞器中的蛋白表达，信号通路；还可用于纯化多聚核糖体，外泌体等。

- 技术参数

- 通过多角度混旋原理制备线性密度梯度溶液，该溶液可用于等密度法离心或速度区带法离心。操作简便，只需预配两种浓度的溶液，即可生成线性梯度。无多次混合、冻融、层铺等特殊处理。

- 适用广泛，可用于十种以上的介质的梯度制备，包括sucrose, glycerol, Optiprep®, Nycodenz®, Ficoll®, Percoll®,Metrizamide, Renografin®, NaCl, CsCl, NaAc 及KCl等介质。

- 针对特殊应用的梯度介质溶液的密度梯度范围，可进行定制。

- 快速高效，最快可在2min内同时完成6个离心管样品的线性梯度制备。

- LCD显示屏，按键式操作，稳定耐用。带有SD卡读取口，可通过电脑下载梯度制备程序，实现程序更新和升级。

- 预设内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头至少10个以上内置梯度程序可选。也可手动编程，输入、编辑各种梯度制备程序，储存备用。

- 记忆功能，自动记忆最近使用的10种梯度制备程序，直接进入，避免参数的重复设置。

- 磁性转盘设计，主机带有平衡系统，轻松调水平，并配有体积标记器。

- 转盘旋转角度：0.0-90.0°（从垂直位开始）转速范围0-60rpm。

- 梯度分离系统采用专利的步进马达推动下压式喇叭状吸头设计，无样品扰动和条带混淆，无分散层流和拖尾现象。无需穿刺，节省耗材。

- 步进马达推动吸头，精确控制步进速度0.2-6.5mm/sec。马达速度：0.1-6.5mm/sec向下可调，6.5mm/sec向上。

- 可编辑收集程序自动收集样品条带，分别设有活塞速度、组分长度、组分个数、清洗等参数。

- 机器通过软件进行自动清洗、吹干功能，无需手动操作。

- 主机含可见光观测系统：标配20W卤素灯，在进行条带分离时，实时观测。

- 配有双通道紫外检测单元，可对组分条带进行260nm和280nm紫外检测及图谱绘制。

- 配有取样单元，符合相应的安全和EMC认证标准、CE认证。

- 制备系统和分离系统一体机结构，节省工作空间。

- 配套适用于贝克曼水平转子SW41Ti，用于密度梯度分离实验。

- 标配软件系统，连接电脑后可对分离清洗全过程进行全程控制，实时显示信号的采集过程、数据叠加、处理等功能，并以图片及excel格式导出数据。

- 技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。