正置荧光显微镜

- 技术参数

- 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准；

- 电动转换器：六孔电动转换器，M25×0.75；

- 观察镜筒：宽视野三目镜筒，目镜接口Φ30，可接双相机；

- 电动照明装置：3色电动LED荧光光源；

- 物镜：

4× 半复消色差荧光物镜（N.A. 0.13；W.D. ≥16）；

10× 半复消色差荧光物镜（N.A. 0.3；W.D. ≥15）；

20× 平场复消色差物镜（N.A. 0.75；W.D. ≥1.1）；

40× 平场复消色差物镜（N.A.  0.95；W.D. 0.19-0.21）。

- 电动平台：高性能步进电机XYZ平台，行程≥125mm×75mm×25mm；

- 目镜：10×，视场直径为22，三目观察筒；

- 备有可拆装的聚光镜：N.A.≥0.7；

- 摄像附件：1×摄像附件，C接口；

- 荧光装置：三色荧光附件激发、附带明场观察

（1: 激发BP360-390,分色DM415，截止BA435-485)；

（2: 激发BP460-495,分色DM505，截止BA510-550）；

（3: 激发BP528-553,分色DM565，截止BA578-633）；

- 附件：香柏油、六角扳手、电源线和数据线。

- 技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。